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第一章  招标公告

我院拟对肾内科《超声诊断仪》设备采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的单位积极参与。

项目概况

项目地点：长安医院

项目内容：肾内科《超声诊断仪》设备招标

技术咨询部门：医工科  029-86186515
项目编号：
CAYYCGB2023-4-2002
项目数量：1
资质要求

 经销商资质：

企业营业执照（三证合一）；经营范围：医疗器械的销售

医疗器械经营许可证；
法定代表人授权书；法定代表人直接参加投标，提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
2020至2022年度第三方财务审计报告，也可提供2020至2022年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）。
生产商资质：

企业营业执照（三证合一）；
医疗器械生产许可证；
医疗器械注册证；
合法渠道授权相关文件；

以上文件均提供复印件加盖企业公章
资格预审及领取标书时间
1、资格预审（报名）时间：2023年4月20日起至2023年4月24日止，每天8:00至17:00（节假日除外），各单位将报名资质（上述第二条提到相关文件）提交长安医院采购部进行资格审核。

2、招标文件领取方式：见下文《招标文件》自行下载或见长安医院官方网站（http://www.cacah.com/）。

六、 投标文件的提交
1、提交投标文件的截止时间为2023年4月26日17时00分，地点为：西安市长安医院行政办公楼采购部办公室；

2、逾期送达的或未送达指定地点或未按照要求密封的投标文件，招标人将不予受理；
七、 开标时间及地点

1、开标时间为：2023年4月27日(周四）14时30分，地点为：长安医院行政办公区二楼会议室；（暂定）

2、投标方的法定代表人或其委托代理人需携带法定代表人身份证明或认定代表人授权委托书、身份证，出席会议；

八、 联系方式
 联系人：吕老师       联系电话：029-86186572

   联系人：张老师       联系电话： 029-86186538

                                 长安医院有限公司
                                 2023年4月20日

第二章  投标人须知
一、项目说明

1、企业成立3年以上，需要提供售后服务机构及办事处详细情况。

2、具有负责产品的质量保证和提供及时售后服务的能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无行业违法违规记录(提供相关证明文件)。

3、投标人必须有同类物料供货案例及经验，近三年履约过程中无重大违约行为。

4、投标人技术服务人员必须有相关证书，投标方具有履行合同所必备的专业技术能力，具有相同规模的市场运营范例。

5、西安本地具有售后和维修的专业人员及场地，能保证设备及时处理，保证临床需求。
6、严禁供应商有围标行为，若经发现，终止与长安医院的所有合作。
二、投标文件应包括：

第一部分（技术标）

1、招标需求及技术要求逐项应答（附件格式）；

2、填写技术偏离应答表；

3、主体产品为原厂家生产（进口/国产），产品满足我院技术要求；

第二部分（商务标）  

1、产品投标报价（含税价），包括相关耗材价格；

2、产品供货时间、售后服务内容，与质量保证承诺；

3、付款方式：付款方式以招标人约定为准；

4、产品质保两年以上（含两年）；

5、投标标书一正四副（五份密封装订）。

采购内容和技术要求
一、功能及性能要求

配备高频浅表探头（频率：14MHZ-16MHZ，频率调节），要求物理操作区域，方便无菌操作。具有手动调焦功能。各种血流量包齐全。具有能量多普勒模式配备造影成像和定量分析功能、血管应用软件包和能量多普勒模式。
二、技术参数要求

1.系统技术规格

1.1≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏
1.2数字波束增强器

1.3多倍波束合成

1.4二维灰阶模式

1.5组织谐波成像模式

1.6组织特异性成像

1.7空间复合成像

1.8斑点抑制成像

1.9频率复合成像

1.10回波增强技术

1.11M型模式

1.12彩色M型模式

1.13具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

1.14彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.15超宽动态血流技术

1.16频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

1.17具备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、血管、腹部造影。

1.18具备造影定量分析软件

1.19具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

1.22独立角度偏转

1.23扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

1.24实时双幅对比成像

1.25高分辨率血流成像

1.26一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

1.27智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

1.28一键实现全屏放大

1.29局部放大（支持前端、后端放大）

1.30二维和彩色多谱勒双幅显示

1.31支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

1.32支持超声教学软件

1.33支持自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

1.34支持DICOM 3.0

1.35支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.测量和分析:

2.1常规测量

2.2距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

2.3多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

2.4全科测量包，自动生成报告

2.5腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

2.6妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

2.7自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）

2.8自动NT测量 

2.9心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

2.10Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

2.11可支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能

2.12支持用户自定义测量项目以及公式编辑

3.电影回放及原始数据处理

3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

3.2支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3.3原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

3.4支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

3.5支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

4.检查存储和管理（内置超声工作站）

4.1检查存储

4.2≥500 G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

4.3内置超声工作站

4.4多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

5.技术参数要求

5.1监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

5.2 探头接口选择:1个，可扩展到3个

5.3支持自定义按键数量≥4个

5.4探头规格

5.4.1 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

5.4.2凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度（不包括C11-3S探头，C11-3S常规扫描角度100度，扩展后120度）

5.4.3线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 

5.4.4支持穿刺导向

6.7二维灰阶模式

6.7.1数字化声束形成器

6.7.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

6.7.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

6.7.4扫描线：每帧线密度≥512超声线

6.7.5发射声束聚焦：发射≥8段

6.7.6扫描频率：

6.7.7电子凸阵：超声频率
1.3- 6.0 MHz

6.7.8电子线阵：超声频率
14-16MHz

6.7.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

6.7.10最大显示深度:≥39cm 

6.7.11最大帧率: ≥999 帧/秒

6.7.12 TGC: ≥8段

6.7.13 LGC: ≥4段

6.7.14二维灰阶：≥256

6.7.15动态范围: 30-190db（可视可调，提供图片证明）

6.7.16增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

6.7.17伪彩图谱: ≥8种

6.7.18体位标记：≥120种，可以自定义注释

6.7.19扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

6.8彩色多普勒成像

6.8.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.8.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

6.8.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

6.8.4最大帧率: ≥244 帧/秒

6.8.5支持B/C 同宽（提供图片证明)

6.9频谱多普勒模式

6.9.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.9.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

6.9.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

6.9.4最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

6.9.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

6.9.6取样容积: 0.5-20mm 

6.9.7偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

6.9.8零位移动：≥8 级

6.9.9快速角度校正

6.9.10支持频谱自动测量

6.9.11可支持组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

7.连通性
7.1参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制 

7.2输入/输出信号:

7.3输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

7.4输出: 配备多种数字视频输出口，包括但不限于高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

7.5支持数据无线传输

7.6支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

7.7支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印

7.8可支持DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告（选配）

7.9 USB3.0接口

7.10外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

7.11音频接口

7.12可升降多功能专用台车

7.13支持机器防盗锁控制

7.14支持扩展USB接口

7.15具备可装卸探头扩展槽

7.16储物设备

7.17专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

三、配置要求

1.主机系统

15寸高清晰、医用专业彩色液晶IPS显示屏

笔记本电脑

永不磨损键盘

B/M/Color/PW/Power &  DirPower-Mode 标配成像组件

内置240G固态硬盘

嵌入式无线Wifi 发射接收

1个探头接口

2.应用模块

腹部应用软件包

血管应用软件包

神经应用软件包

自动工作流协议

超声教学软件

iNeedle穿刺增强

UWN 造影成像模块

造影定量分析软件

3.探头

凸阵探头C5-1s  （腹部、妇产科、血管、神经检查）

高频线阵探头L14-6Ns（浅表、血管、小器官、肌骨、神经）

4.附件

耦合剂(1瓶) 

使用说明书

可拆卸锂电池

220V 电源适配器及电源线

可升降台车套件

三探头扩展器

硬质包装拉箱 

第四章 投标文件格式
一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。
投标文件封面格式

投标文件
项目名称：长安医院肾内科《超声诊断仪》设备采购
投标人名称：                         
日     期：       年       月      日
1.投标函
长安医院有限公司：
我方全面研究了“      项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方    （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
投标有效期为从投标截止之日起120天。
我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
我单位联系方式：
地    址：                        
传    真：                        
邮政编码：                        
投标人名称：               （加盖公章）
法定代表人或代理人：               （签字）
日期：      年   月   日

2.报价表
	采购项目名称
	

	供 应 商
	

	报价
	大写：                              圆
小写：                              元


	交货安装期：

	付款方式是否响应：是/否


法定代表人或被授权代表签字：                      
投标人：                                   （公章）
日期：                                            
3.投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：            (加盖公章)
日  期：      年   月   日
4.技术和商务要求偏离表
投标人名称：                                                 第  页共  页
	序号
	产品技术及配置要求
	投标应答
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。
 法定代表人或被授权代表签字：                    
投   标   单  位  公  章：                      
日                    期：                      
5.同类项目业绩一览表
服务商名称：                                     
	序号
	采购项目名称
	项目内容
	合同金额
（万元）
	完成日期
	备注
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商响应文件中）。 
法定代表人或被授权代表签字：                      
服务商：                                   （公章）
日期：                                            
6.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）           的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）         的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
本授权书于      年  月  日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起   天，特此声明。
	法人身份证复印件
正面
	被授权人身份证复印件
正面


	反面

	反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致
投标人：                            （公章）
                              法定代表人：                  （签字/或盖章）
                              被授权人：                   （签字/或盖章）
7.声明
项目名称：                   项目
项目编号：                         
致：长安医院有限公司
我公司作为               项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近10年内不具有行贿犯罪记录。
七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
特此声明。
投标人名称：






(加盖公章)
日    期：               

8.技术实施方案及承诺
产品供货时间、售后服务内容，与质量保证承诺。
（由投标人自行编写，格式自定。）
法定代表人或被授权代表签字：                  
                         投标人：                             （公章）  
日期：                                     
9.投标人认为需要补充的其它资料
注：附产品资料等。
正本或副本
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